戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | S-900C呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：89年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：95.02 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA20 |
| ㄧ、主旨：能熟練且正確操作呼吸器，幫助急性呼吸衰竭或是心肺功能喪失患者， 供給機械性換氣。 二、操作過程： 步驟 原則與要點 1.準備及組合裝備 a.洗手,執行過程維持清潔 b.備管路(吐氣系統8件)、方形過濾器(細菌過濾器)、flow transducer(號碼一致)，Test-lung並組合配件。 2.功能測試 a.Checks Prior To Connect Of Power ＆ Gas 1. 接上管路(未接上電源、氣源、test lung) 2. 確認Airway Pressure ＆ expired minute volame give a‘0’reading 3. Set the mode selector at V.C mode 4. Set M.V low ＆ upper alarm limite at ‘0’ 5. Set the scale range for ‘Adults ’ 6 .Set theTrig、sensitivity to－20cmH2O 7. Set the upper alarm limite to 80cmH2O 8 .Set PEEP ＆ insp、press 、level to‘0’ b.Start UP 1接上電源(未接上氣源) &Power on 2確認Air－way perssure ＆expired minute volame give a ‘0’reading 3確認 Gas supply alarm activate 4確認‘minute、volume alarm activate c.Check For Leakage 1.接上Gases 2.Set normal Working pressure at ‘60cmH2O’ 3.Set M.Vto 7.5L/min、constant flow、 R-R10L/min insp time25﹪＆pause time30﹪ 4.Block Y－Piece 5確認當insp 時 the air-way pressure meter show 與working pressure同60cmH2O d.Upper pressure limit alarm 1.set the V.C mode 2. set upper pressure limit at 55 cmH2O 3. Block Y－Piece確認.Upper pressure limit alarm |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | S-900C呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：2/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：89年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：95.02 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA20 |
| 2.功能測試 3.執行設定 4.連接病人 5.記錄 e.M.V alarm 1.set M.V 7.5L/min 2.接上Test-lung 3.將 monitor 扭轉至Exp.min Vol l/mim 4 確認Exp.min Vol l/mim 7 l/mim~8 l/mim間 5.set low M.V 8l/mim.確認low M.V alarm activate 6. set low M.V 3l/mim. Set high M.V 6l/mim. .確認high M.V alarm activate f.Apnea alarm 1.set CPAP mode.確認15秒後Apnea alarm activate g.check pressure level 1.set PCV mode 2.set PEEP at 10cmH2O 3. set insp. Press level at 10cmH2O 4.確認the air-way pressure reading at 18~22cmH2O during insp 5. 確認the air-way pressure reading at 8~12cmH2O during Exp h.確認blander alarm 取下air horse 確認 blander蜂鳴器 alarm 2插回air horse . .取下O2 horse確認 blander蜂鳴器 alarm a.面板說明(見附圖). b.依照病人需要設定模式、呼吸次數、吸/吐氣比例、minute volume、PEEP、警告參數、Fi02等功能設定。 Preset set VE Vt之設定： ---------------------- Breaths/min c.先以test lung測試無誤後再使用於病人身上。 a.確認病人，固定及確定airway位置後連接病人。 b.監測vital signs及SPO2，30分鐘後再做調整。 a.填寫呼吸監護記錄單及呼吸照護首頁。 b.計價。 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書 標 準 類 別 □作業流程 □照護標準 ■技術標準 標 準 名 稱 S-900C呼吸器操作審核標準 頁碼/頁數：3/4 主辦部門：呼吸治療 制定日期：89年訂 最近修訂日期：95.02 類別：技術類 QA20 6.卸機清潔 a.機身以CAVICIDS清潔擦拭。 b.flow transducer需以酒精浸泡一小時(電路接點需露出液面 以上)。 c.將細菌過濾器丟掉；吸氣端細菌過濾器每年更新。 d.吐氣管路組件(吐氣8件)以高壓蒸汽滅菌。 e.管路丟入待消袋內，若傳染性疾病case(TB.AIDS...等)則另 外以塑膠袋包裝，並貼上感染性貼紙送CSR處理。 三、附圖及功能解說： 1.Working pressure:利用螺絲調整工作壓力之大小，臨床上必須調整比最高氣道壓 力略高，呼吸器才能順利執行換氣。 2.Mode selection。 3.Preset inspiratory minute volume(須與呼吸次數配合才能計算Vt)。 4.呼吸次數設定。 5.Inspiration time：在整個breath cycle中可有六種選擇、20、25、33、50、67、 80％，由於有此吸氣時間的選擇，可允許使用reverse Ventilation。 6.Pause time：在整個breath cycle中可有五種pause time之選擇0、5、10、20、 30設定的作用，在於改善氣體分佈，增加氧。 7.每分鐘換氣量警報設定(分上限及下限)。 8.Apnea alarm：偵測病人超過15，無呼吸即起動此警報。 9.Gas supply alarm：氣體來源壓力不足時會起動此警報，病人同時也無法得到適 當的換氣。 10.Special functions： .吸氣暫停：按下此鍵可測吸氣末端肺內之壓力(static pressure),亦可使血液氣 體及肺泡壓均衡分佈。 .吐氣暫停：吐氣末端按下此鍵可測Auto peep。 .Gas exchange：需快速改變氣體性質或氧氣濃度之功能鍵。 11.airway pressure meter：此壓力表可監測反應病人氣道壓力。 12.Upper pressure limit：病人管路系統允許最大壓力範圍。 13.PEEP之設定。 14.TRIG.Sensitivity：用於引動呼吸器之負壓設定。 15.吸氣壓力的支持或control level(Above PEEP) 16.使用SIMV mode時呼吸次數的設定。 |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | S-900C呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數:4/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：89年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：95.02 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA20 |
| 17.數字型監視選擇鈕，可供選擇監看之date包括(total breaths、Fio2、Insp、 tidal volume、Exp、tidal volume、peak pressure、MAP)。 18.Fio2濃度之調整器。 19.Alarm silence按鍵。 20.成人或小孩模式之選擇。 品質管理 按流程監測 審核頻率：視情況配合呼吸治療品質管理股，每年監測1~2次，未達審核閾值則隔年追蹤，達標準結案，未達標準則持續追蹤。 方 法：每次抽樣本單位全部人員。 審核人員：由單位品管組人員負責審核工作。 指 標：(符合審核人數/當次審核件數)×100% 閾 值：每次合格率達100% 臨床結果： A.過程指標：當次評核呼吸治療人員操作過程正確率達100% 頻 率：每次有審核報表呈現 閾 值：100% 結果指標：意外事件發生率0% 頻 率：每次有報表呈現 閾 值：0% |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

S-900C呼吸器操作審核單

評值內容：1.準備及組合裝備2.功能測試3.執行設定4.連接病人5.記錄6.卸機清潔

|  | 評值內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 2h | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 完成率 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表符號 V:已完成 X:未完成 O:無此需要 完成率 =V/(V+X)x100% |

分析與建議：