戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | Savina呼吸器的操作審核標準 | 頁碼/頁數：1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：91年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：93年 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA28 |
| 一、主旨：能熟練且正確操作呼吸器,幫助急性呼吸衰竭或是心肺功能喪失患者,供 給機械性換氣。 二、操作過程： 步驟 原則與要點 1.準備及組 合裝備 a.洗手，執行過程維持清潔。 b.備管路、p`t system、方形過濾器、test lung，並組合裝備。 2.功能測試 a.Savina 使用O2 sensor 來控制與顯示O2 ( sensor 1) 和 O2分析的監測(sensor 2 ). b.O2 sensor 1 在裝配完後會自動校正. c.O2 sensor 2 須手動式校正 ( 壓 Config鍵) －每月一次 －若有以下的Alarm發生時： ！！！FiO2 high or ！！！FiO2 low or ！！！O2 measurement inop. d.呼吸器校正見附件一 3.面板說明及執行設定 見附件二 4.連接病人 a.確認病人,固定及確定airway位置後連接病人。 b.監測vital signs及SPO2,30分鐘後check ABG再做調整。 5.記錄 a.填寫呼吸監護記錄單及呼吸照護首頁。 b.計價。 6.卸機清潔、保養 a.機身以CAVICIDS清潔擦拭。 b.P`t system放入酵素溶解劑中及送消管路丟入待消袋內。 c. 隨時插上電源（當Savina關機時內電池則供應兩個O2 sensors.這可能就是當Savina開機時能馬上提供有效的O2測量值。假如內電池沒有充電則Savina 無法在開機20分鐘內提供任何的O2測量值，也降低 O2準確性。因此，當Savina關機時電源隨時都要插電。） d.空氣過濾棉於卸機時，取下以肥皂清洗晾乾再置回。 e.microfilter每年更新一次（dispasble）。 f.機器每年由醫工作校正至少一次。 |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | Savina呼吸器的操作審核標準 | 頁碼/頁數：2/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：91年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：93年 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA28 |
| 附件一、功能測試 接test lung，power on後 Savina self-test同時燈亮和聽得見警報聲約12秒. 測試換氣功能： 2-1、mode“IPPV” 2-2、“Vt”800 ml 2-3、“Tinsp”2 s 2-4、“f” 10 bpm 2-5、“O2” 60% 2-6、“PEEP” 10 mbar 2-7、“Trigger” 5 L/min(Setting 1/1) 2-8、“Flow Acc” 35 mbar / s ( Setting 1/1) 2-9、“Pmax” (Config. 2/4 ) 2-10、“Plateau”(Config. 2/4 ) 3.壓“Values＞＞”鍵，選 “Values 1/2”畫面即呈現：3-1、inspiratory pressure和end-expiratory pressure。 3-2、PEEP 10 mbar ± 2 mbar 3-3、MV 7.8 L/min ± 1.0 L/min 3-4、FiO2 60% ± 3% 4.取下test lung即呈現“！！！Airway pressure low”45秒過後呈現MV 0 L/min ± 0.5 L/min。 5.再接上test lung，check main power failure： 5-1、拔掉主電源後呼吸器本身會跳到internal battery呈現出“！！Int. battery activated ”機器仍然在運轉. 5-2、再接上主電源 6.check O2 alarm： 6-1、拔掉O2 hose後間歇可聽到alarm聲且顯示 ！！！O2 supply down 6-2、再接上O2 hose後出現一警訊 ！！！FiO2 low may appear briefly 6-3、壓“Alarm Reset”後，即校正正常可以使用 附件二、面板說明 1.ventilation modes： －深呼吸Sigh ( intermittent PEEP )使用在IPPV，IPPV Assist mode；提 |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | Savina呼吸器的操作審核標準 | 頁碼/頁數：3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：91年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：93年 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA28 |
| 高吐氣的氣道壓力使atelectatic alveoli或collapsed areas有足夠的時間能被撐開，因此，Sigh的給法是先設定△Sigh ：？ cmH2O 三分鐘過後會給一次的Sigh(其單位是cmH2O不是ml故給法是提高吐氣期的壓力也就是所設定△Sigh ：？ cmH2O加上設定的PEEP )而一次的Sigh週期為二個呼吸週期。 －流量加速Flow Acceleration ( mbar/ s)對pressure和flow的增加會有影響，一較大的Flow Acceleration會產生陡峻的pressure和使flow增加。 Flow Acceleration(和吸氣時間)能適應及滿足不同的病人pressure和flow 的需求。 2.螢幕操作控制 －Config.＞＞：設定技術參數： －螢幕明亮度screen contrast －警報聲音量alarm volume －顯示測量值displayed measured values －手動式校正O2 sensor 2 (manual calibration for the O2 sensor 2) －FiO2 and Flow Monitoring ON/OFF －Pmax ON/OFF 在IPPV，IPPVAssist and SIMV，SIMV/ASB Modes可設定pressure limit Pmax .其設定值為“Pinsp” 鍵.參考設定值：plateau + 3~5 cmH2O儘量勿>30 cmH2O. Pmax＝PIP - 5 cmH2O為上限即無法再調高. －Plateau ON/OFF Plateau ：ON VCV與Ti是固定的 Plateau ：OFF VCV與Ti是不固定的 設定值 VT， F， Ti，O2%，PEEP，Flow Acc VT， F，，O2%，PEEP，Flow Acc 當Plateau 是OFF時，Savina在給予tidal volume 後轉為吐氣期。若設定Tinsp.的話是不會被執行亦即沒有功能，Savina設立一500毫秒最小的吐氣時間和I：E ratio 最大限度為4：1. －Language，date and time －MEDIBUS protocol |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | Savina呼吸器的操作審核標準 | 頁碼/頁數：4/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：91年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：93年 |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA28 |
| 品質管理 按流程監測 審核頻率：視情況配合呼吸治療品質管理股，每年監測1~2次，未達審核閾值則隔年追蹤，達標準結案，未達標準則持續追蹤。 方 法：每次抽樣本單位全部人員。 審核人員：由單位品管組人員負責審核工作。 指 標：(符合審核人數/當次審核件數)×100% 閾 值：每次合格率達100% 臨床結果： A.過程指標：當次評核呼吸治療人員操作過程正確率達100% 頻 率：每次有審核報表呈現 閾 值：100% 結果指標：意外事件發生率0% 頻 率：每次有報表呈現 閾 值：0% |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

Savina呼吸器的操作審核單

評值內容：1.準備及組合裝備2.功能測試3.面板說明及執行設定4.連接病人5.記錄6.卸機清潔、保養

|  | 評值內容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 完成率 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表符號 V:已完成 X:未完成 O:無此需要 完成率 =V/(V+X)x100% |

分析與建議：