戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：1/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 一、主旨：呼吸照護人員能清楚了解該呼吸器機型特性及熟悉操作流程及要點，以提供個案有效之換氣。 二、操作過程： 步 驟; 原 則 與 要 點. 1:準備用物 2:面板介紹:; a.洗手,執行過程維持清潔，勿污染。 b.備物:(1)New synchrony主機 (2)潮溼器 (3)管路含蓄水瓶 (4)面罩及固定帶「on Tr.case需備360°旋轉接頭」 (5)1個單孔接頭及1個1233接頭 (6)氧氣雙頭管 (7)pulse oximeter (8)無菌蒸餾水(9)on Tr.case單孔接頭x2和1233 x1 a.前面板與上面板介紹： 警報與電源指示燈 控制面板 蛇形管連接處 開關鍵. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：2/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 2:面板介紹; b.後面板介紹: 1.110V交流電→24V DC輸入口 2.外電池輸入口 ( 24V DC ) 網路連接口 記憶卡槽 電源線固定卡栓 過濾網蓋. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：3/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 2:面板介紹 3:開機; c.控制面板介紹： 跳出鍵 a.連接電源：出現第一幕，喇叭嗶嗶二聲後，出現二、三、四幕 b.第一幕：自我測試. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：4/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 3:開機; c.第二幕：顯示目前使用之軟體版本 d.第三幕：風扇使用時數 e.第四幕：待機 ：表示設有Apnea 呼吸中止警報 ：人形表示面罩脫落警報 ：燈泡表示有按鍵夜間背光功能 ：表示有設定加溫功能(需用原廠加溫器) ：表示此機已使用967.3小時 ：表示此機有插記憶卡. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：5/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 4:設定; a.在插電，開機或未開機時同時按下“設定右鍵”和“靜音鈕” 數秒，進入設定 b.嗶嗶二聲右上角鎖打開，進入設定模式 5個模式， CPAP、S、S/T、T、PC、AVAPS 用上下鍵選擇 按設定右鍵跳下一頁 鎖已打開，可更改設定 上 調整數字大小 下 左鍵跳上一頁；右鍵跳下一頁 同時按住數秒，進入設定 靜音鈕跳出，結束設定. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：6/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 4:設定; c. AVAPS雙控模式→設定目標容積、壓力自動調整 1：代表啟用AVAPS 0：代表不使用 PS：有啟用AVAPS才須設 Target Volume 設定VT目標容積： 每次調整10ml，可調整範圍 由 200ml 至 1500ml d.以下須有選用AVAPS，才能設定；否則只是設定IPAP、EPAP 設定IPAP最高值： 每次調整1cmH2O，可調整範圍 由4cmH2O 至 30cmH2O 設定IPAP最低值： 每次調整1cmH2O，可調整範圍 由4cmH2O 至 25cmH2O. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：7/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與. 要 點4:設定; e.此吸氣時間指機器送氣的呼吸的吸氣時間，如S/T、T、PC 若病人有自呼，則Ti由病人決定，長短不一定，如S、S/T 設定呼吸次數： 每次調整一次，可調整範圍 由 0 至 30次 f. Ramp Time及Pressure設定 設定吸氣時間Ti： 每次調整0.1秒，可調整範圍 由0.5 至 3秒 設定延遲時間： 每次調整5分鐘，可調整範圍 由0 至 45分鐘 設定昇壓之起始壓力： 每次調整1cmH2O，可調整範圍 由 4至目前設定之EPAP值 PS：1.有設Ramp Time才需要設Ramp Pressure 2.設定完後須按鍵後，才會執行此功能。. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

標 準 類 別; □作業流程 □照護標準 ■技術標準; 標 準 名 稱; New Synchrony呼吸器 操作審核標準; 頁碼/頁數：8/13. 主辦部門：呼吸治療. 制定日期：100年訂. 最近修訂日期：9月. 類別：技術類QA55. 步 驟; 原 則 與 要 點. 4:設定; g. Rise Time送氣流速設定 設定送氣流速： 每次調整1，可調整範圍 由1至6 (0.1秒至0.6秒) 1→代表送氣很快(0.1秒)；6→代表送氣很慢(0.6秒) 1~3適合氣切之病人；3~6適合面罩之病人 h.呼吸中止時間 0→代表關閉此呼吸中止警報 設定呼吸中止時間： 每次調整10秒，可調整範圍 由10至30秒 10→代表10秒內沒感應病人呼吸即警報；同理20 & 30 PS：機器Time trigger送的呼吸不算 如Apnea Alarm打開，乃指設定呼吸次數之外的病人自呼次數 意即呼吸次數設定12，但病人仍無自呼，就會show Apnea.

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：9/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 4:設定; i.脫落警報 0→代表關閉此功能 設定管路脫落警報時間： 可選擇0、15、60秒 氣切病人→比較危急設定15秒 面罩病人→漏氣量大或脫落比較沒有即時性之危險，可設定 為60秒 PS：脫落以flow〉85LPM時才警報，氣切病人使用之swivel 不能內徑太小的，以免脫落不警報之危險 j.每分鐘換氣量警報 設定低每分鐘換氣量警報： 每次調整1 LPM，可調整範圍 由0至99 LPM PS：以實際值X0.6設定之 設定低AVAPS吐氣容積警報： 只可選擇0或1 0代表沒有LoTV 1代表 有LoTV PS：此功能只在有選用AVAPS功能下才有功能. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：10/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步. 原 則 與 要 點4:設定; k.歸零病人的累積使用時數： 此159小時為病人開始使用機器至今日所累積之使用時數，同時按上、下鍵出現 “X ”，直到159閃爍最後出現0，即表示清除記憶，歸零OK 設定按鍵背光： 0 →代表沒背光 1 →代表有背光 0 →此設定隨時鎖住，只有在操作者要更改設定時，需同時 設定設定程序： 0 →代表在使用者模式 User mode 1 →代表在Provider mode 按 右鍵+靜音鍵 才可進入設定，可防止非操作者任意更 動設定，比較安全(建議選此設定) 1 →此代表使用Provider mode 開機即在開鎖狀況，任何人、任何時間案設定之左、右 鍵，都可更改設定(不建議選用) 結束，按“設定右鍵”跳出設定。. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器 操作審核標準 | 頁碼/頁數：11/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 4：設定 5：更改簡易設定; PS1：更改模式mode， 所以參數須從頭至尾設定， 再按“設定右鍵”跳出設定。 PS2：若模式未更改， 只更改某一參數， 可直接按“靜音鈕”跳出設定。 a.在Lock鎖住狀況下，按壓左、右設定鍵，可更改三種參數 按上、下鍵設定數字 送氣速度 緩慢升壓之起始壓力 背光. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：12/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 6:監視病人參數; a.按監視鍵→看實際病人4種參數 按靜音鍵→跳出監視螢幕 b.監視壓力IPAP、EPAP、自呼 全部漏氣流量(L/M) RR：呼吸次數 每分鐘換氣量 VTE：吐氣容積 BPM閃爍→此次呼吸是由機器Time Trigger 病人實際壓力監視 吸氣IPAP 吐氣EPAP BPM沒閃爍、壓力值在變化→此次呼吸由病人自呼. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | New Synchrony呼吸器操作審核標準 | 頁碼/頁數：13/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：100年訂 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：9月 |
|  |  |  |  | 類別：技術類QA55 |
| 步 驟; 原 則 與 要 點. 7:清潔保養 8.附註：; a.將機器背面過濾網蓋下壓往外取下 b.每月取出二片濾網： (1).黑色濾網為粗粒子過濾網用清水洗，陰乾即可再使用 (2).白色為HEPA過濾網，不可清洗，每月換一次 (3).裝回二片濾網，黑色在外，白色在內 c.機器外面請用布沾caricide擦拭消毒即可，請勿用酒精或化學藥劑清洗. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

New Synchrony呼吸器操作審核單

評值內容：1.執行呼吸器管路組裝2.藥物吸入治療接法3.通氣模式之參數設定4.執行本呼吸器特殊模式5.監視病人參數6.呼吸器警報設定及處理方法7.清潔保養

| 姓 名 | 評量項目 |  |  |  |  |  |  | 完成率 (pass) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.呂小菁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.馮端芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.邱瓊誼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.王翠霞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.曾 妮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.王玉鳳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.賴怡文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.龔慧菁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.林偉陞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.陳筱嵐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.黃淑吟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.蔡季霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.王芝安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.紀亞禎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.張菱惠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.江芮毓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.張玉雅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18賴品儒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

New Synchrony呼吸器操作審核單

評值內容：1.執行呼吸器管路組裝2.藥物吸入治療接法3.通氣模式之參數設定4.執行本呼吸器特殊模式5.監視病人參數6.呼吸器警報設定及處理方法7.清潔保養

| 姓 名 | 評量項目 |  |  |  |  |  |  | 完成率 (pass) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 19.蔡惠婷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.許可欣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析與建議 ：

單位:呼吸治療室

日期:100.10.30

評核者:張少維

品管委員會制